Mobile, aufschnallbare Ultraschall-Durchflussmessung

Aufschnallbare Ultraschall-Durchflussmessungen (USDM) werden immer dort eingesetzt, wo Volumenströme flüssiger Medien erfasst werden sollen, gleichzeitig aber folgende Bedingungen erfüllt werden müssen :

| temporäre & mobile Messung keine Rohreinbauten minimaler Betriebsunterbruch | (zB. nur 2 Wochen Messdauer) (zB. Lebensmittelleitungen) (ca. 11/2 Min. zur Kalibrierung) |  |
| --- | --- | --- |
| Dem Einsatz von USDM sind kaum Grenzen gesetzt, fast alles lässt sich mit ihnen messen |  |  |

### Montage

An einem isolationsfreien Rohr wird die USDM wie abgebildet installiert (ca. 50 cm frei)

### Voraussetzung

Medium		:	Die Flüssigkeit sollte keine Luft- oder Gase enthalten

Rohrwand		:	Das Material muss homogen sein

Messung

| Die einfache Ultraschall-Durchflussmessung bildet in sich eine fertige aussagekräftige Messung | - bei Brauchwasser-Systemen - bei flüssigen Lebensmitteln - bei chemischen Flüssigkeiten |
| --- | --- |
| zusätzlich können die Medium-Temperaturen gemessen werden, um Leistungen zu ermitteln | - bei Heizungen - bei Prozessenergien - bei Kühlsystemen |
| zusätzlich wird eine oder mehrere Referenz- grösse gemessen wie; - Aussentemperatur - Produktions- u. Fertigungszahlen | bei Messung von parameterisierten Leistungen, zur Bestimmung von - Energiekennlinien - Produktionskennwerte |

### Analyse-Beispiele

Brauchwarmwasser :

Temporäre, mobile Messungen während 1-2 Wochen bzw. deren Analyse entscheiden über Speicher- oder Modul-System und deren richtige Dimensionierung bezüglich benötigten Inhalt, Dauerleistung, Spitzenleistung sowie Ladesystem.

Allein die Material-Einsparungen durch die richtige Wahl von System und Grösse der BWW-Bereitung liegt zwischen Fr. 2000 - 4000.-, je nach Anlage.

Die aus den Messdaten erzeugten Graphik-Charts werden durch uns analysiert, können aber auch durch jeden Fachmann problemlos interpretiert werden, wie die Beispiele zeigen.

Aus den Charts und der Daten-Analyse resultieren zB. folgende Werte

| 10'-Spitze | : | 230 ltr | 1h-Spitze | : | 660 ltr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittl. Tagesverbrauch | : | 3.11 m3 | Max. Tagesverbrauch | : | 4.0 m3 |

Heizung :

Temporäre, mobile Messungen während 1-2 Wochen bzw. deren Analyse entscheiden über die Art der Sanierung, die Wahl der neuen Energieerzeugung, die Grösse der neuen Energieerzeugung sowie der benötigten Peripherie wie Rohrleitungen, Armaturen, etc.

Allein die Material-Einsparungen durch die richtige Wahl von System und Grösse der Energie-Erzeugung liegt zwischen Fr. 2000 - 6000.-, je nach Anlage.

Die aus den Messdaten erzeugten Graphik-Charts werden durch uns analysiert, können aber auch durch jeden Fachmann problemlos interpretiert werden, wie die Beispiele zeigen.

|  | Aus den Charts und der Daten-Analyse resultieren zB. folgende Werte : Neu : Max. Kesselleistung bei ta -10 = 90 kW Umwälzpumpe = 70 % der alten Leistung Alt : Kesselleistung = 170 kW |
| --- | --- |

| häufigste Messdauer | : | 10 Tage |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bauseitige Leistungen | : |  | Wiedermontage der Isolation und Strom |